数字伽马能谱仪

指令集

版本号：1.0.0

修改日志

| 版本号 | 修改人 | 修改日期 | 修改内容 | 修改页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 段寒 | 20250730 | 初版 |  |
| 1.1.0 | 段寒 | 20251021 | 增加了服务端的IP、子网掩码、网关等的修改指令； | Page 6 |
|  |  |  | 增加了时间服务器IP设置指令； | Page 7 |
|  |  |  | 增加了DAC输出电平控制，以及高压使能控制指令； | Page 10 —— Page 11 |

目录

1	指令集	3

1.1	配置类	3

通用基础配置	3

网络通讯配置	4

波形基本配置	5

能谱基本配置	6

梯形成型基本配置	7

工作模式配置	8

1.2	控制类指令	9

开始、停止测量	9

1.3	应答类指令	9

指令应答协议（指令包，原数据返回）	10

设备查询指令	10

温度监测（心跳检测）	11

1.4	OTA更新指令	12

Flash地址设置	12

OTA更新数据传输指令	13

重加载FPGA程序	13

1.5	接收数据类型	14

波形数据	14

能谱数据	14

粒子数据	15

- 指令集

常规指令结构：

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x1234 | 0x000A/0x000F | XXXX | XXXX XXXX | 0xABCD |

本文指令是从上位机软件的角度进行编写，读/写指令发出者是上位机软件（主），响应者为FPGA（从）。

- 配置类

配置类指令用于配置设备各种测量参数。

通用基础配置

1. 增益配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 增益 |  |
| 1234 | 000A/000F | FA10 | 00 00 | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FA10，表明该条指令用于增益配置；

增益：0001~000N，配置程控增益档位，从最低的1档到N档，N由具体芯片型号决定。默认值待芯片确定后决定。

2. 死时间配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 死时间 |  |
| 1234 | 000A/000F | FA11 | 00 00 | 00 XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FA11，表明该条指令用于死时间配置。

死时间：0000~00FF，配置粒子模式和能谱模式死时间，单位与FPGA主频有关（100M时对应于10ns）。默认值为300ns。

3. 触发阈值配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 触发阈值 |  |
| 1234 | 000A/000F | FA12 | 00 00 | XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FA12，表明该条指令用于触发阈值配置；

触发阈值：0000~FFFF，配置波形、能谱、粒子模式的触发阈值。FPGA内部数据处理采用动态基线，该阈值为基线增量。默认值为100。

网络通讯配置

1. FPGA的IP地址修改

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1234 | 000A/000F | FB10 | XX XX XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FB10，表明该条指令用于修改网络通讯IP地址。

IP地址修改：总共32bit，从左到右，每字节对应着IP地址的一个8位2进制数，即XX-XX-XX-XX。

2. FPGA的MAC地址修改

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1234 | 000A/000F | FB11 | XX XX XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FB11，表明该条指令用于修改网络通讯MAC地址。

MAC地址：MAC地址共48bit，最高的16位默认为00 08，后续32位与指令数据对应，即00-08-XX-XX-XX-XX。

3. 服务端通讯地址修改

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1234 | 000A/000F | FB12 | 14 Byte | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FB12，表明该条指令用于修改服务端网络通讯地址，包括IP、子网掩码、网关。

数据：总共14个字节，从左到右，前12个字节，每4个字节分别对应着IP、子网掩码、网关。最后两个字节对应着服务端端口号。

4. UDP通讯地址修改

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1234 | 000A/000F | FB13 | XX XX XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FB13，表明该条指令用于通知FPGA时间服务器的IP地址。

数据：总共32bit，4个字节，从左到右，每字节对应着IP地址的一个8位2进制数，即XX-XX-XX-XX。

波形基本配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 触发模式 | 波形长度 |  |
| 1234 | 000A/000F | FC10 | 00 0X | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FC10，表明该条指令用于配置波形基本参数。

触发模式：0000~0001。0000，定时触发模式，按照固定时间间隔进行波形触发，对应示波器auto模式；0001，正常触发模式，波形满足阈值要求后触发，对应示波器normal模式。默认值为：0001。

波形长度：0000，波形长度64；

0001，波形长度128；

0002，波形长度256；

0003，波形长度512；默认值为0000。

能谱基本配置

1. 能谱刷新时间修改

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1234 | 000A/000F | FD10 | XX XX XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FD10，表明该条指令用于修改能谱刷新时间。

能谱刷新时间：32bit，单位为ms。默认值为：1000ms。

2. 能谱长度修改

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 能谱长度 |  |
| 1234 | 000A/000F | FD11 | 00 00 | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FD11，表明该条指令用于修改能谱长度。

能谱长度：0000，能谱长度1024；

0001，能谱长度2048；

0002，能谱长度4096；

0003，能谱长度8192；默认值为0001。

梯形成型基本配置

1. 梯形成型时间常数配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时间常数d1 | 时间常数d1 |  |
| 1234 | 000A/000F | FE10 | XX XX | XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FE10，表明该条指令用于配置梯形成型时间常数；

时间常数d1：0~65535，实际值为小于1的小数，指令配置时需要×65536后取整。默认值待定。

时间常数d2：0~65535，实际值为小于1的小数，指令配置时需要×65536后取整。默认值待定。

注：d1一定小于d2。

2. 上升沿、平顶、下降沿长度配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  |  |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 上升沿 | 平顶 | 下降沿 |  |
| 1234 | 000A/000F | FE11 | 00 | XX | XX | XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FE11，表明该条指令用于设置梯形成型后梯形上升沿、平顶和下降沿长度，此处数值指ADC采样点数。

上升沿：00~FF，配置梯形成成型上升沿点数。默认值15。

平顶：00~FF，配置梯形成成型平顶点数。默认值15。

上升沿：00~FF，配置梯形成成型下降沿点数。默认值15。

3. 梯形成型使能配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 使能 |  |
| 1234 | 000A/000F | FE12 | 00 00 | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FE12，表明该条指令用于控制是否启用梯形成型功能；

使能：0000~0001。0000，关闭梯形成型功能；0001，启用梯形成型功能。默认值为0001。

工作模式配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 工作模式 |  |
| 1234 | 000A/000F | FF10 | 00 00 | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：FF10，表明该条指令用于配置设备工作模式。

工作模式：0000，波形模式；

0001，能谱模式；

0002，粒子模式；默认值为0001。

高压电源配置

1. DAC输出电平配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | DAC模拟电平 |  |
| 1234 | 000A/000F | F910 | 00 00 | XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：F910，表明该条指令用于配置DAC模拟电平。

DAC模拟电平：16bit，用于控制DAC输出模拟直流电平。

2. 高压使能配置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 使能 |  |
| 1234 | 000A/000F | F911 | 00 00 | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：F911，表明该条指令用于控制高压电源板是否输出高压；

使能：0000~0001。0000-关闭高压输出；0001-开启高压电源输出。默认值为0000。

- 控制类指令

控制类指令主要用于控制设备开始、停止测量等。

开始、停止测量

指令各个数据位的释义如下：

| 包头 | 写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 开始停止使能 |  |
| 1234 | 000F | EA10 | 00 00 | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

写使能：该指令只写。

地址：EA10，表明该条指令用于控制设备开始、停止测量。

开始、停止使能：0000~0001。0000，停止测量；0001，开始测量。默认值为0000。

- 应答类指令

应答类指令用于指令读回、设备查询以及心跳检测等

应答类指令要等到设备停止测试之后再发送

指令应答协议

对于可读指令，可以发送对应的读指令来读回配置结果。

以增益配置指令为例，其对应的读回指令如下所示：

| 包头 | 读使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 |  |
| 1234 | 000A | FA10 | 00 00 00 00 | 0xABCD |

FPGA返回指令结构如下所示：

| 包头 | 读使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对应配置数据 |  |
| 1234 | 000A | FA10 | 00 00 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读使能：000A，表明该指令为读回指令，FPGA返回数据也具备该标志位，便于软件进行解析。

地址：FA10，表明该条读回指令的作用目标，地址决定了读回的指令种类。

数据：软件发送的读回指令数据部分FPGA不做解析，随意内容都可；FPGA返回指令的数据部分则是该指令对应的配置结果。

设备查询指令

| 包头 | 读使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 |  |
| 1234 | 000A | DA10 | 00 00 00 00 | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读使能：该指令只读。

地址：DA10，表明该条指令用于程序版本号查询。

数据部分FPGA不进行解析。

FPGA返回数据如下所示：

| 包头 | 读使能 | 地址 | 数据 |  |  |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 硬件版本号 |  |  | 测试版本标志位 |  |
| 1234 | 000A | DA10 | XX | XX | XX | XX | 0xABCD |

硬件版本号：版本号为24bit，分为三个字节，对应XX.XX.XX，初版设定为1.0.0。

测试版本标志位：00~01。调试过程中可能会下载测试版本程序，该标志位注明当前程序是正式版还是测试版。00：正式版本程序；01，测试版本程序。

温度监测（心跳检测）

FPGA将温度监测数据作为心跳检测数据包。

心跳检测数据用于确认网络连接是否断开。网络连接成功后，FPGA每秒都需要发送心跳包（温度监测数据包）给上位机软件，上位机软件接收到心跳包后也会反馈一个响应数据包，同时解析出指令携带的温度值。

FPGA发送心跳包后超过一定时间没收到软件的反馈数据包后，则会判断为网络连接断开，此时测试数据都会保存在缓存中，等待网络重新连接才继续发送。同时，断定为网络连接断开后，FPGA会控制网络芯片部分复位重启。

软件超过一定时间没接收到通讯数据以及心跳包后，则会持续进行网络连接申请。10s（具体时间可根据网络芯片重启时间决定）后网络还是连接失败，则软件会控制设备断电重启并在日志中记录，然后重新开始测量。

FPGA发送心跳数据包格式如下：

| 包头 | 读使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 温度监测数据 |  |
| 1234 | 000A | DA11 | XX XX XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读使能：该指令只读，由FPGA主动发送，标志为读，便于软件解析。

地址：DA11，表明该条指令用于温度监测（心跳检测）。

温度监测数据：暂定为32bit，如果长度不够再修改指令。

软件接受到心跳数据包后反馈数据包格式如下：

| 包头 | 使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 |  |
| 1234 | 000C | DA11 | XX XX XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

使能：该指令不读不写，由软件接收到心跳包后发送，仅用作反馈。

地址：DA11，表明该条指令用于温度监测（心跳检测）。

- OTA更新指令

该部分指令与OTA更新有关。

Flash地址设置

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 程序开始写入地址 |  |
| 1234 | 000A/000F | CA10 | XX XX XX XX | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：CA10，表明该条指令用于OTA更新时程序开始写入地址；

程序开始写入地址：32bit数据。默认值待芯片确定后决定。

OTA更新数据传输指令

| 包头 | 读/写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 写入数据 |  |
| 1234 | 000A/000F | CA11 | XXXX | 256字节 | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

读/写使能：该指令可读可写，指令读回反馈详见指令应答部分。

地址：CA11，表明该条指令用于OTA更新数据传输。

序号：16bit数据，表明当前指令是OTA更新数据传输的第几条，读回时也需要通过序号来确认读回哪一条。

写入数据：暂定为256字节，最终值由FPGA程序设计决定。

重加载FPGA程序

| 包头 | 写使能 | 地址 | 数据 |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未使用 | 主、备程序切换 |  |
| 1234 | 000F | CA12 | 00 00 | 00 0X | 0xABCD |

指令各个数据位的释义如下：

写使能：该指令只写。

地址：CA12，表明该条指令用于控制FPGA切换Flash主、备分区程序；

主、备程序切换：0000~0001。0000：表示FPGA重新读取主程序；0001：表示FPGA重新读取备用程序。

- 接收数据类型

波形数据

数据格式如下：

| 包头 | 设备编号 | 数据类型 | 波形数据 | 保留位 | 保留位 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFFF AAB1 | XXXX | 00D1 | 波形长度*16bit | 0000 | 0000 | FFFF CCD1 |

设备编号：0001~0018，该编号对应着24个设备。

数据类型：00D1标志着该数据包为波形数据。

波形数据：总长为波形长度*16bit。

保留位：留有4个字节的空白数据，方便以后填数据。

数据总长度（8+波形长度）*16bit。

能谱数据

| 包头 | 设备编号 | 数据类型 | 能谱序号 | 测量时间 | 死时间 | 能谱数据 | 分秒-毫秒 | 保留位 | 保留位 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFFF AAB1 | XXXX | 00D2 | XXXX XXXX | XXXX XXXX | XXXX XXXX | 能谱长度*32bit | XXXX XXXX | 0000 0000 | 0000 0000 | FFFF CCD1 |

设备编号：0001~0018，该编号对应着24个设备。

数据类型：00D2标志着该数据包为能谱数据。

能谱序号：32bit，标志着当前能谱在本次测量中的序号，可以确认能谱是否连续。

测量时间：32bit，单位与FPGA主频有关（100M主频对应着10ns）。标志着该能谱实际测量时间。

死时间：32bit，单位与FPGA主频有关（100M主频对应着10ns）。

能谱数据：总长为能谱长度*32bit。

分秒-毫秒：32bit，第1字节表示分钟。第2字节表示秒，低16bit表示毫秒。时间同步的UTC时间。

保留位：留有8个字节的空白数据，方便以后填数据。

数据总长度（9+能谱长度）*32bit。

粒子数据

数据格式如下：

| 包头 | 设备编号 | 数据类型 | 序号 | 粒子数据 | 保留位 | 保留位 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FFFF AAB1 | XXXX | 00D3 | XXXX XXXX | 1000*64bit | 0000 | 0000 | FFFF CCD1 |

设备编号：0001~0018，该编号对应着24个设备。

数据类型：00D3标志着该数据包为粒子数据。

能谱序号：32bit，标志着当前粒子数据包在本次测量中的序号，可以确认粒子数据包是否连续。

粒子数据：总长为1000*64bit数据，表示每个包内含有1000个粒子数据，每个粒子数据由64bit进行表示。64bit中高32bit为时间戳，第1字节表示分钟，第2字节表示秒，低16bit表示毫秒，对应于时间同步的UTC时间。低32bit中的高16bit记录死时间信息，低16bit中第16bit记录粒子类型（0：伽马；1：阿尔法），15-1bit记录幅度信息。单个粒子数据格式具体情况如下所示：

| 时间戳 | 死时间 | 粒子类型 | 幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32bit | 16bit | 1bit （0：γ；1：α） | 15bit |

保留位：留有4个字节的空白数据，方便以后填数据。

数据总长度（5+2000）*32bit。